## Slide 1
MONÍTOR ÓPTICO DE GASES DE FUMIGACIÓN INTERFEROMÉTRICA
FI-8000

## Slide 2
 | Común (Anestecia/Fumigación/Gas personalizado) |  |  | Fumigacion | 
Accesorios Estandar | Tubo de muestreo de gas(1m) | Correa para el hombro | Aspirador manual (Para tipo A solamente) | Tubos de absorción | Bolsa para tubo
Opcional | Unidad de bateria de ion litio |  | Adaptor de corriente alterna |  | 
Accesorios

## Slide 3
Specification

## Slide 4
Detection Gas | Base Gas | Range
Tetrahydroflane | Air | 0～100%LEL
Dioxolane | Air | 0～100%LEL
Methyl-isopropil-Keton | Air | 0～100%LEL
Tetraluoro-propane | Air | 0～100%LEL
Butylacetate | Air | 0～100%LEL
Methyl Bromide | Air | 0～200g/m3
Methyl lodide | Air | 0～200g/m3
Sulfury Fluoride | Air | 0～200g/m3
Methyl Bromide | Air | 0～5vol%
Phosphine | Air | 0～50g/m3
Hydrogen Cyanide | Air | 0～200g/m3
Propylene oxide | Air | 0～10vol%
Ammonia | N2 | 0～100vol%
Oxygen | N2 | 0～100vol%
＜Chamber length：48mm＞
Detection gas for
fumigation
Measuring gas selection

## Slide 5: Operación Básica

## Slide 6: Operación Básica
Antes de usar comprobar el estado de los filtros
Si cualquiera de los filtros del secador muestra signos de humedad, reemplazar el filtro
Reemplace el filtro del Segundo secador y el filtro de CO2 y el filtro de depuración según sea necesario
Filtro Hidrofóbico
Tubo deshumidificador #2
Filtro de depuración de CO2
Conecte la manguera de muestra aquí
Para el FI-8000 gas en puerto
Tubo deshumidificador #1

## Slide 7: Operación Básica
Si aún no está instalado, instale la bolsa del filtro y los filtros

## Slide 8: Operación Básica (continua)
Para encender la unidad, mantenga presionado el botón POWER/ENTER

## Slide 9: Operación Básica (continua)
Si el voltaje de la batería es bajo, use un destornillador de punta plana ó una moneda para abrir la tapa de la batería y reemplace las baterias (se requieren 3 tipo alcalino AA)

## Slide 10: Operación Básica (continua)
Después de que se complete el calentamiento, la pantalla mostrarás la lectura actual
Si la lectura no es 0.0 g/m3, lleve la unidad al area de aire fresco y presione y mantenga presionado el botón REF/CAL hasta que la unidad emita un pitido. La lectura debe ir a 0.0
Si es necesario, utilice gas de aire 0 como gas de referencia para al ajuste de 0
Lectura despues del calentamiento
(las lecturas pueden variar)
Nueva lectura despues del ajuste de aire fresco

## Slide 11: Operación Básica (continua)
El dióxido de carbono causará una lectura positiva, por lo que la unidad debe usarse con un limpiador de CO2 en su lugar. Si las grandes fluctuaciones en el CO2 causan una indicación, reemplace el filtro de depuración de CO2.
Lleve la unidad a la zona a probar.

## Slide 12: Memoria Manual
Las lecturas instantáneas se pueden guardar durante la operación para verlas mas tarde en el modo de configuración
Para guardar una lectura, mantenga presionado el botón REC por 2 segundos. La pantalla mostrara “Datos De Grabacion” y el # del punto de datos, y luego volvera al modo normal
Se pueden almacenar hasta 256 puntos de datos

## Slide 13: Modo de Configuración
El modo de configuración se utiliza para las siguientes funciones:
Seleccione el gas a medir
Establecer fecha/hora
Ver datos guardados
Borrar datos guardados
Comunicación IrDA

## Slide 14: Modo de Configuración (continua)
Para entrar al modo de configuracion
Con la unidad apagada, mantenga presionado el botón REF CAL
Mientras mantiene presionado el botón REF/CAL, presione y mantenga el botón POWER/ENTER
  Cuando la unidad emita un pitido, suelte ambos botones

## Slide 15: Modo de Configuración (continua)
La pantalla se desplazará a través de las pantallas de calentamiento, luego mostrará “Modo de configuracion 1, Seleccionar gas”

## Slide 16: Modo de Configuración (continua)
Si el gas objetivo es correcto, presione el botón REF/CAL para continuar con el ajuste de fecha/hora. Si desea cambiar la selección de gas objetivo:
Presione el botón POWER/ENTER para ingresar al modo de selección de gas
La unidad ahora mostrará la selección actual. Para aceptar presione el botón DISP/ESC, para cambiar, presione el botón POWER/ENTER. El número de SPE comezará a destellar.

## Slide 17: Modo de Configuración (continua)
Use el botón REF CAL ó REC para desplazarse hasta el gas objetivo deseado, luego presione POWER/ENTER para aceptar y regresar al menú principal del modo de configuración

## Slide 18: Modo de Configuración (continua)
La pantalla vuelve al modo de configuración 1 Seleccion de gas

## Slide 19: Modo de Configuración (continua)
Presione el botón REF CAL para desplazarse al modo de configuración 2, configurar fecha/hora
Presione el botón POWER/ENTER para ingresar la configuración de fecha/hora

## Slide 20: Modo de Configuración (continua)
La pantalla mostrará la configuración de fecha/hora actual. Para cambiar la configuración, presione el botón POWER/ENTER:
Año parpadeará. Para aceptar presione el botón POWER/ENTER. Para cambiar, use los botones REF CAL y REC para desplazarse, luego presione POWER/ENTER para seleccionar.

## Slide 21: Modo de Configuración (continua)
Repita los pasos anteriores para configurar el mes, día y la hora del día Presione POWER/ENTER cuando termine.

## Slide 22: Modo de Configuración (continua)
Presione el botón REF CAL para desplazarse a "Ver datos guardados, borrar datos guardados" o ir a “modo IrDA COM.”
Si lo desea, presione el botón POWER/ENTER para ingresar al modo seleccionado

## Slide 23: Modo de Configuración (continua)
Para salir del modo de configuración, presione el botón REF CAL para desplazarse al modo de configuración 6, COMIENCE MEDIDAS y presione POWER/ENTER

## Slide 24: Modo de Configuración (continua)
Presione el botón POWER/ENTER para confirmar y la unidad volverá a la normalidad